SPIKA TECH, S.L.

Informe de Auditoría

| Nº PROYECTO DE CERTIFICACIÓN: 2024/0175/GS/01 | Nº INFORME: 1 | TIPO DE AUDITORÍA: FASE I |
| --- | --- | --- |
| NORMA DE APLICACIÓN: UNE-EN ISO 13485:2018 | Auditoría: Individual Combinada Integrada Requiere envío de Acciones Correctivas: SI NO |  |

Fechas de realización de la Auditoría: 2024-02-29 - 2024-02-29

## DATOS GENERALES

A. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN

| Nombre de la Organización | SPIKA TECH, S.L. |  |
| --- | --- | --- |
| Dirección (social) |  | CL ALCALÁ DE GUADAÍRA, 6 6ºA. 28018 - MADRID |
| Representante de la Organización (nombre y cargo) |  | D. CARLOS ZÚÑIGA ARNAU (<CARGO_CONTACTO>) |

B. EQUIPO AUDITOR

| Función | Nombre | Iniciales |
| --- | --- | --- |
| Auditor Jefe | D. Eduardo IPPOLITO NANNINI | EIN |

C. CRITERIOS DE AUDITORÍA

El equipo auditor comprueba la identificación y vigencia de los siguientes criterios de auditoría: - Requisitos de la/s norma/s de sistema de gestión de referencia - Los procesos definidos y la documentación del sistema de gestión desarrollada por el cliente - Los requisitos legales y reglamentarios aplicables

### D. USO DE TÉCNICAS DE AUDITORÍA EN REMOTO

Si durante la auditoría se utilizan técnicas de auditoría en remoto en alguna medida, cumplimentar la siguiente tabla:

| Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) | Herramientas y descripción |
| --- | --- |
| Herramienta(s) a utilizar | Microsoft Teams, |
| Plataforma(s) IT del cliente | Microsoft Teams |

| Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) |  | Descripción (cuando proceda) |
| --- | --- | --- |
| Revisión documental (no en tiempo real) (ej., revisión de documentos en web) | SI NO |  |
| Videollamada (WebEx) | SI NO |  |
| Captura de Pantallas | SI NO |  |
| Video en tiempo real o no real | SI NO |  |
| Grabación de video | SI NO |  |
| Intercambio de fotografías | SI NO |  |
| Otros: | SI NO |  |
| COMENTARIOS: La videoconferencia se realizó sin ningún tipo de incidencia y con comunicación continua |  |  |

## RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE FASE I

Se ha realizado la Fase I correspondiente a la Auditoría Inicial del Sistema de Gestión de SPIKA TECH, S.L. de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 13485:2018 donde se ha evaluado el grado de madurez del sistema de gestión.

Se han evaluado las condiciones específicas de los emplazamientos y se ha intercambiado información con la organización determinando un grado adecuado de preparación para iniciar la fase II de la auditoría de certificación.

Las no conformidades y observaciones detectadas en la presente auditoría se muestran en la siguiente tabla:

| NC/OBS (Categorizar NC) | DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD / OBSERVACIÓN | Apdo. Norma |
| --- | --- | --- |
| 1 | No se ha podido evidenciar la disponibilidad ni la solicitud de Autorización previa de funcionamiento emitida por la Autoridad competente AEMPS | 4.1.1 |
| 2 | Si bien la Organización ha identificado procesos y la interrelación de los mismos a través de un mapa de procesos, se comprobó que algunos de los subprocesos han sido considerados como procedimientos de apoyos cuando deben ser procedimientos estratégicos (ej Requisitos reglamentarios) | 4.1.2 |
| 3 | En el Manual de Calidad: - No se evidencia la definición del Alcance del sistema de calidad, como así tampoco las exclusiones y no aplicabilidades identificadas. - Tampoco se hace referencia en el apartado Historial del documento a la existencia previa de la edición inicial del documento. - Así mismo no se ha definido el código de identificación empleado para definir el Manual de calidad como tampoco una explicación de la misión de cada documento en el procedimiento PNT-‘001.01 | 4.2.2 |
| 4 | En cuanto al archivo de producto sanitario: - No se dispone de Archivo de producto sanitario al momento de la realización la auditoría. - En contra de lo establecido por el Reglamento UE 2017/745 artículo 10 en el procedimiento PNT-001.01 “Gestión de los documentos y archivo” se ha definido algunas veces 3 años y otras 5 años de conservación según Directiva 93/42/CEE como tiempo de archivo cuando debe ser de 10 años por reglamento MDR. | 4.2.3 |
| 5 | Según lo mencionado en el Manual de Calidad, el archivo del producto sanitario es realizado siguiendo lo establecido en el PNT-001 pero en el procedimiento no se menciona cómo debe ser realizado ni el contenido que debe tener. | 4.2.4 |
| 6 | No se ha identificado en el organigrama el Responsable de Cumplimiento Normativo como lo establece el artículo 15 del Reglamento UE 2017/745 | 5.5.1 |
| 7 | En cuanto a la retroalimentación se verificó: - En el procedimiento PNT-009.01 no se hace mención sobre recabar información relacionada con la experiencia específica de las actividades de postproducción del producto como parte del proceso de retroalimentación y para la gestión de riesgos. - el cuestionario de satisfacción empleado tiene una mayor tendencia a investigar el grado de satisfacción del servicio prestado por Spika Tech que conocer la opinión sobre cómo mejorar el producto sanitario - El procedimiento PNT-014-01 “Seguimiento poscomercialización de los productos” no cumple con los requisitos definidos en el Anexo III del Reglamento UE 2017/745 | 8.2.1 |
| 8 | El procedimiento PNT- 025.01 “Sistema de vigilancia” no cumple con lo establecido en la guía MEDDEV 2.12.1 rev 8 “Sistema de vigilancia de productos sanitarios” | 8.2.3 |
| 9 | Con relación a los requisitos de auditoría - Se han definido de forma errónea los distintos tipos de auditorías posibles en el PNT 013-01 Auditorías internas y externas. - No se precisa las competencias necesarias para poder actuar como auditor interno. - En el informe de auditoría interna, no se deja reflejado el criterio de auditoría como así tampoco evidencias de haber auditado requisitos reglamentarios aplicables (ej. Etiquetado de producto, instrucción de uso, verificación de responsabilidades del responsable de cumplimiento normativo…) | 8.2.4 |
| 10 | No se ha definido en el procedimiento PNT-006.01 “Gestión de acciones correctivas y preventivas” de la sistemática empleada para verificar que la acción correctiva/preventiva no tiene un efecto adverso sobre la capacidad de cumplir los requisitos reglamentarios aplicables o sobre la seguridad y funcionamiento del producto sanitario. | 8.5.2 |

Nota 1: Para todas las NC descritas en esta tabla, será necesario que la Organización establezca y documente las acciones correctivas pertinentes.

Nota 2: Todas las Observaciones deben ser tratadas por la Organización para evitar que puedan originar NC en auditorías posteriores.

Nota 3: Aunque puedan existir apartados / subapartados que se auditen conjuntamente (cuando así lo indique la Matriz de Actividades), las NC se asignarán al subapartado específico de la norma en el que se detectan.

#### DISPOSICIONES FINALES PARA FASE I

- Se entrega, por el Equipo Auditor al Representante de la Organización auditada, una copia de este informe.

- Las No Conformidades y Observaciones han sido aclaradas y entendidas.

- Las No Conformidades se refieren a incumplimientos de los requisitos de la(s) Norma(s) de referencia, estándares  aplicables, o de los documentos del Sistema de Gestión de la Organización. Las Observaciones se refieren a incumplimientos de carácter puntual o recogen indicaciones que deben ser consideradas por la Organización, ya que podrían llegar a constituir no conformidades en la fase II.

- Durante la fase II de la auditoría inicial se verificará la corrección de las distintas no conformidades y observaciones detectadas en esta fase I y las reflejadas en el estudio documental. En caso de que no hayan sido corregidas formarán parte del Informe de auditoría en fase II.

- Se anexa a este informe la Matriz de Actividades de Auditoría, señalando los elementos de la norma que han sido auditados en esta visita.

- La información considerada para ambos aspectos en la oferta y su revisión es correcta:

SI       NO

- Observaciones: Durante la realización de la auditoría, el cliente comunicó que la fabricación de uno de los componentes del producto sanitario es gestionada por un tercero y que se debía de incluir la producción como así también la distribución en el alcance del Sistema de Calidad

- Fechas previstas para la realización de la fase II:

- Comentarios, si procede, sobre la planificación de la próxima auditoría (a cumplimentar por el Auditor Jefe):

- Se revisa por la Organización y el Equipo Auditor, la “Hoja de Datos”, incluyendo el alcance relativo a las actividades y centros objeto de certificación.

##### Documentos adjuntos al informe de auditoría

Matriz/matrices de actividades de auditoría.

En  Madrid         , a 29 de Febrero de 2024

###### ANEXO - CENTROS VISITADOS

DIRECCIONES CENTROS AUDITADOS (Detallar la dirección de los centros indicados en la Matriz de Actividades)

CENTROS FIJOS

CENTRO 1: Domicilio social DIRECCIÓN: CL ALCALÁ DE GUADAÍRA, 6 6ºA. 28018 - MADRID ACTIVIDADES DEL ALCANCE:

CENTRO 2: Central DIRECCIÓN: AVDA. ALCALDE DE MÓSTOLES S/N, 28933 – MÓSTOLES ACTIVIDADES DEL ALCANCE: Desarrollo y diseño de equipos médicos (Sistema de adquisición de datos para uso médico-cardiológico).

CENTROS TEMPORALES

CENTRO 1: DIRECCIÓN: ACTIVIDADES DEL ALCANCE:

# ANEXO - PROGRAMA DE AUDITORÍA

Datos Generales de la Organización y Cuestiones a considerar

Tamaño de la organización y el alcance: ver Hoja de Datos anexa.

Nº Turnos (el número de turnos y su tipología se tendrán en cuenta en programación de actividades, considerando que, si se trabaja a más de 1 turno, se debe justificar si procede o no auditar todos los turnos de trabajo)

No aplica

Reflejar si ha habido alguna incidencia o cambios que deban ser tenidos en cuenta para programar las auditorías del ciclo en cuanto al nivel de eficacia del sistema de gestión, su complejidad, sus productos o procesos, resultados de auditorías previas (NC mayores o resultados insatisfactorios), quejas recibidas sobre el cliente o comunicaciones relevantes de alguna parte interesada sobre el cliente, cambios en requisitos de certificación, cambios legislativos, cambios en requisitos de acreditación u otros.

No ha habido incidentes

Tabla de Programación de actividades de auditoría del ciclo completo de certificación

|  | AUDITORÍA INICIAL (Fase 1 y Fase 2) |  | AS1 (no más allá de los 12 meses de la fecha de concesión) |  | AS2 |  | AR (al menos tres meses antes de la fecha de expiración) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha aproximada (mes/año) (duplicar fila cuando los ciclos no sean coincidentes) | Fase 1 2024/02/24 Fase 2 2024/04/ 16-17 |  | FEB 2025 |  | FEB 2026 |  | NOV 2026 |  |
| ALCANCE | Desarrollo y diseño de productos médicos (Sistema de adquisición de datos para uso médico-cardiológico). |  | Desarrollo y diseño de productos médicos (Sistema de adquisición de datos para uso médico-cardiológico). |  | Desarrollo y diseño de productos médicos (Sistema de adquisición de datos para uso médico-cardiológico). |  | Desarrollo y diseño de productos médicos (Sistema de adquisición de datos para uso médico-cardiológico). |  |
| CENTROS A AUDITAR (FIJOS, TEMPORALES Y VIRTUALES) | AVDA. ALCALDE DE MÓSTOLES S/N, 28933 – MÓSTOLES |  | AVDA. ALCALDE DE MÓSTOLES S/N, 28933 – MÓSTOLES |  | AVDA. ALCALDE DE MÓSTOLES S/N, 28933 – MÓSTOLES |  | AVDA. ALCALDE DE MÓSTOLES S/N, 28933 – MÓSTOLES |  |
| NORMA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISO 13485 | Auditoría completa |  | Indicar qué aspectos del SG no se auditan Recursos humanos, infraestructura |  | Indicar qué aspectos del SG no se auditan Personal, competencias, compras |  | Auditoría completa |  |
| ISO 9001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISO 14001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISO 45001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNE 166002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISO 14006 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EMAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --------- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROCESOS/ACTIVIDADES/ÁREAS | P | R | P | R | P | R | P | R |
| <<<Contexto de la organización>>> | x |  | x |  | x |  | x |  |
| Liderazgo | R | R | P |  | P |  | P |  |
| Soporte | - | P | - | - | P |  | P |  |
| Riesgos y oportunidades | - | P | P |  | P |  | P |  |
| Procesos relacionados con el cliente comercial/Venta/Marketing | - | P | P |  | P |  | P |  |
| Recursos Humanos | - | P | P |  | - |  | P |  |
| Infraestructura /Logística |  | P | P |  | P |  | P |  |
| Ambiente de Trabajo |  | P |  |  | P |  | P |  |
| Seguimiento y Medición de los procesos | - | P | P |  | P |  | P |  |
| Auditoría Interna | R | - | P |  | P |  | P |  |
| No conformidades/ AACC | R | P | P |  | P |  | P |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

P: Programado   R: Realizado

Nota 1: Se incluirán en la tabla las columnas que procedan relativas a auditorías extraordinarias que hayan sido necesarias realizar a lo largo del ciclo, detallando los procesos y apartados de la norma que hayan sido auditados en cada caso.

Nota 2: La descripción de los procesos se realizará atendiendo a los requisitos de cada tipo de Sistema de Gestión. La información de la Tabla debe ser trazable con los datos (procesos, centros y apartados de Norma) identificados en la Matriz. Se incluyen en cursiva y corchetes los procesos generales de la Estructura de Alto Nivel. Estos procesos deben particularizarse para cada organización y cada tipo de Sistema de Gestión.

Nota 3: En caso de tratarse de una transferencia el Programa deberá empezar con la auditoría del ciclo de certificación que corresponda.

ANEXO - RELACIÓN DE PARTICIPANTES (marcar con X el tipo de participación)

| Nombre y apellidos | Departamento o cargo | Reunión inicial | Desarrollo Auditoría | Reunión final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARLOS ZÚÑIGA ARNAU | Director de Estrategia | x |  |  |
| IVAN PEREZ CIRUELOS | Director de Calidad | x |  |  |

###### ANEXO - HOJA DE DATOS – EMISIÓN CERTIFICADO

| DATOS GENERALES |  |  | ¿Hay cambios respecto a datos anteriores? SI / NO |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la Organización |  | SPIKA TECH, S.L. | NO |
| Factoría/Planta/Delegación |  | AVDA. ALCALDE DE MÓSTOLES S/N, 28933 – MÓSTOLES | SI |
| Domicilio Social |  | CL ALCALÁ DE GUADAÍRA, 6 6ºA, 28018 - MADRID | NO |
| C.I.F. |  | B87386900 | NO |
| Grupo (si aplica) |  | <GRUPO> |  |

| ALCANCE DEL CERTIFICADO (añadir tantas filas como traducciones sean necesarias) |  | ¿Hay cambios respecto a datos anteriores? SI / NO |
| --- | --- | --- |
| Norma de referencia | UNE-EN ISO 13485:2018 |  |
| Alcance Español | Desarrollo y diseño de equipos médicos (Sistema de adquisición de datos para uso medico-cardiológico). |  |
| Alcance Inglés | <ALCANCE_IN> |  |

| CENTROS DE ACTIVIDAD Y Nº PERSONAS |  |  |  |  | ¿Hay cambios respecto a datos anteriores? SI / NO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emplazamientos permanentes a incluir en el certificado (añadir tantas filas como sean necesarias) | Pers Prop | Pers Subc | Colectivo | Nº |  |
| CL ALCALÁ DE GUADAÍRA, 6 6ºA. 28018 - MADRID | 0 | 0 |  |  | SI |
| AVDA. ALCALDE DE MÓSTOLES S/N, 28933 – MÓSTOLES | 24 |  |  |  | SI |

| OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE LA AUDITORÍA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Volumen de proyectos |  |  |  |
| Superficie (m2)/ nº Líneas/Nº APPCC (ISO 22000) |  |  |  |
| Consumo anual de energía (Mwh/año) / Nº de fuentes de energía / Nº usos significativos de energía (ISO 50001) |  |  |  |
| Nº Usuarios con privilegios de administración y gestión (ISO 27001) |  |  |  |
| Áreas/departamentos implicados en el Business Impact Analysis (ISO 22301) |  |  |  |
| Otros esquemas |  |  |  |

| OTROS ASPECTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN |  |
| --- | --- |
| Sistema de Gestión integrado | SI NO |
| Grado de integración (en %) |  |

###### ANEXO - HOJA DE DATOS – CONTACTOS Y DIRECCIONES

| CONTACTOS Y DIRECCIONES |  |  | ¿Hay cambios respecto a datos anteriores? SI / NO |
| --- | --- | --- | --- |
| Contacto Principal |  |  |  |
|  | Nombre | D. CARLOS ZÚÑIGA ARNAU |  |
|  | Cargo | Director de Estrategia | SI |
|  | Teléfono | +34 676 367 467 |  |
|  | Correo electrónico | carlosz@spikatech.com |  |
| Dirección Envío Correspondencia |  | CL ALCALÁ DE GUADAÍRA, 6 6ºA 28018 - MADRID |  |
| Contacto Envío Certificado |  |  |  |
|  | Nombre | D. Iván Pérez Ciruelos | SI |
|  | Cargo | Director de Calidad | SI |
|  | Teléfono | +34 636 299 679 | SI |
|  | Correo electrónico | Ivan.perez@spikatech.com | SI |
| Dirección Envío Certificado |  | CL ALCALÁ DE GUADAÍRA, 6 6ºA 28018 - MADRID | No |
| Contacto de Facturación (entrega factura) |  |  |  |
|  | Nombre | ZÚÑIGA ARNAU, CARLOS |  |
|  | Cargo | Director de Estrategia |  |
|  | Teléfono | +34 676 367 467 |  |
|  | Correo electrónico | carlosz@spikatech.com |  |
| Contacto de contabilidad (pago facturas) |  |  |  |
|  | Nombre | ZÚÑIGA ARNAU, CARLOS |  |
|  | Cargo | Director de Estrategia |  |
|  | Teléfono | +34 676 367 467 |  |
|  | Correo electrónico | carlosz@spikatech.com |  |