SPIKA TECH, S.L.

Informe de Auditoría

| Nº PROYECTO DE CERTIFICACIÓN: 2024/0175/GS/01 | Nº INFORME: 2 | TIPO DE AUDITORÍA: FASE II |
| --- | --- | --- |
| NORMA DE APLICACIÓN: UNE-EN ISO 13485:2018 | Auditoría: Individual Combinada Integrada Requiere envío de Acciones Correctivas: SI NO |  |

Fechas de realización de la Auditoría: 2024-04-16 y 17

# DATOS GENERALES

A. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN

| Nombre de la Organización | SPIKA TECH, S.L. |  |
| --- | --- | --- |
| Dirección |  | CL ALCALÁ DE GUADAÍRA, 6 6ºA. 28018 - MADRID |
| Representante de la Organización (nombre y cargo) |  | D. Carlos ZÚÑIGA ARNAU -DIRECTOR DE ESTRATEGIA |

B. EQUIPO AUDITOR

| Función | Nombre | Iniciales |
| --- | --- | --- |
| Auditor Jefe | Eduardo IPPOLITO NANNINI | EIN |
| Auditor | Luis Enrique CARRETERO RUIZ | ECR |

C. CRITERIOS DE AUDITORÍA

El equipo auditor comprueba la identificación y vigencia de los siguientes criterios de auditoría: - Requisitos de la/s norma/s de sistema de gestión de referencia - Los procesos definidos y la documentación del sistema de gestión desarrollada por el cliente - Los requisitos legales y reglamentarios aplicables

D. USO DE TÉCNICAS DE AUDITORÍA EN REMOTO

Si durante la auditoría se utilizan técnicas de auditoría en remoto en alguna medida, cumplimentar la siguiente tabla:

| Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) | Herramientas y descripción |
| --- | --- |
| Herramienta(s) a utilizar | Microsoft Teams |
| Plataforma(s) IT del cliente | -- |

| Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) |  | Descripción (cuando proceda) |
| --- | --- | --- |
| Revisión documental (no en tiempo real) (ej., revisión de documentos en web) | SI NO |  |
| Videollamada (WebEx) | SI NO |  |
| Captura de Pantallas | SI NO |  |
| Video en tiempo real o no real | SI NO |  |
| Grabación de video | SI NO |  |
| Intercambio de fotografías | SI NO |  |
| Otros: | SI NO |  |
| COMENTARIOS: |  |  |

# RESUMEN EJECUTIVO DE AUDITORÍA

Cuestiones generales para todos los Sistemas de Gestión

Confirmación de la realización de la auditoría

Se ha realizado la Auditoría inicial, de Certificación al Sistema de Gestión de Calidad de producto sanitario de la empresa SPIKA TECH, S.L., donde se ha comprobado la implantación del Sistema respecto a los requisitos especificados en la norma de referencia UNE-EN ISO 13485:2018, salvo para lo reflejado como no conformidad en el presente informe.

Alcance de la auditoría y adecuación del alcance del certificado

Diseño y desarrollo de dispositivo médico (software y sistema de adquisición de datos para uso médico-cardiológico). ¿Es adecuado el alcance del certificado? SI NO Indicar si se han producido cambios o modificaciones, desde la anterior auditoría: Descripción del muestreo realizado (procesos operativos, actividades, proyectos, líneas de producto, tipos de servicio, emplazamientos temporales…): Durante la auditoría se ha revisado la documentación y registros asociados al diseño y desarrollo del producto VR CARDIO Alcance de la auditoría: ¿Se han auditado todas las actividades incluidas en el alcance del certificado (sólo para auditorías de seguimiento)? SI NO En caso negativo, indicar qué actividades no han sido auditadas:

Declaración sobre la conformidad y eficacia del sistema de gestión

Valoración sobre la conformidad y la eficacia del Sistema de Gestión: - Capacidad del sistema de gestión para cumplir los requisitos aplicables y lograr los resultados esperados El Sistema de Gestión de Calidad cumple con los requisitos de la Norma y con el resto de criterios de auditoría (requisitos legales y reglamentarios, requisitos del cliente, requisitos propios del sistema de gestión interno y se considera que se encuentra adecuado para el tiempo de implantación del mismo aunque se han detectado varias no conformidades y observaciones) - Auditoría interna y el proceso de revisión del sistema por la Dirección En cuanto al proceso de auditoría interna: Se dispone del procedimiento PNT-013 “Auditorías: Internas y Externas”. Informe de Auditoría, de fecha 25-02-2024. Realizada por auditores subcontratados. En cuanto al proceso de Revisión del sistema por la Dirección: Se dispone del procedimiento PNT-010 “Revisión de la eficacia del sistema de gestión de calidad por la dirección”. Ver No Conformidad - Estado de implantación y cierre de No conformidades detectadas en la anterior auditoría (en el caso de auditoría de renovación se revisarán todas las no conformidades del ciclo): Se dan por cerradas las no conformidades derivadas de auditoría de Fase 1

Cambios significativos con respecto a la anterior visita y su impacto en el Sistema de Gestión

No aplica. Se trata de una auditoría de certificación inicial

Confirmación sobre el cumplimiento de los objetivos de auditoría

Los objetivos de la auditoría son: - Determinar la conformidad del sistema de gestión de la organización / empresa auditada, o partes de dicho sistema, con los criterios de auditoría. - Determinar su capacidad para asegurar que la organización cumple con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables (teniendo siempre presente que una auditoría de certificación de un sistema de gestión no es una auditoría de cumplimiento legal). - Determinar la eficacia del sistema de gestión, para asegurar que el cliente puede tener expectativas razonables en relación al cumplimiento de los objetivos especificados; y cuando corresponda, identificar posibles áreas de mejora. ¿Se han cumplido los objetivos de la auditoría? SI NO Se indicará si se ha producido cualquier situación durante la auditoría que haya afectado a la consecución de sus objetivos (imposibilidad de evaluar una actividad, centro, requisito…), así como cualquier cuestión significativa que afecte al programa de auditoría y/o al Plan de auditoría, incluyendo las causas que las han generado. ¿Qué cuestiones han quedado por resolver a la finalización de esta auditoría? Ninguna

Cuestiones para Sistema de Gestión adaptados a la Estructura de Alto Nivel NO APLICA

Enfoque a riesgos y oportunidades en relación con el contexto de la organización

NO APLICA

Otras consideraciones del equipo auditor

Se comprobó actualización del documento Manual de Calidad MQ-01 versión 03. Se verificaron el tratamiento dado a las no conformidades/observaciones que se habían abierto durante la auditoría de Fase 1, comprobándose que no todas han sido tratadas de forma eficaz. Por tanto han pasado a ser no conformidades Se revisaron los requisitos reglamentarios declarados en el Manual de Calidad y se comprobó que no han actualizado algunos requisitos aplicables (ej continúan con el RD 1591/2009 y con la Directiva 93/42/CEE) Para el control de los riesgos, disponen de un procedimiento PNT-002.01 Gestión de riesgos, En el propio documento hacen mención a la norma ISO 14971 como documento de referencia para la aplicación de los riesgos; no obstante se evidencia en el AMFE los riesgos que han identificad. Vigilancia de producto: verificado procedimiento PNT-008.01 Retirada de productos del mercado. El procedimiento documentado no establece los tiempos de actuación ante un evento adverso como está definido por el Reglamento UE 2017/745. Diseño y desarrollo: se comprobó la existencia de un procedimiento documentado PNT 026.01 Diseño y desarrollo Se comprobó el diseño de los programas: - Firmware para control de placa y - VR cardio software Registros asociados verificados Diagrama de Gant, informes de verificación de diseño. Infraestructura, condiciones de trabajo y recursos En cuanto a las necesidades de cumplir con condiciones de ambiente de trabajo e infraestructura, la organización no requieren condiciones específicas de control de temperatura o humedad o de control de contaminación como consecuencia que el producto final es un software. Se verificó el organigrama y las fichas de los trabajadores donde se describen las responsabilidades y educación necesaria para el puesto de trabajo. Se revisó la titulación del Responsable técnico que recae en la persona del Director de Estrategia.

Puntos fuertes

Alta disponibilidad por parte de todos los interlocutores de la organización asistiendo al equipo auditor y dando respuestas claras. Producto sanitario con gran avance tecnológico e innovativo para el diagnóstico de arritmias

Oportunidades de mejora

Emplear guías emitidas por el Consejo Grupo de dispositivos médicos (MDCG).

| Nº | Observaciones | Norma/s |
| --- | --- | --- |
| 1 | El archivo del producto sanitario VR Cardio presentado no incluye alguna información necesaria (P.e. UDI- etiquetado), ya que está pendiente de los resultados de evaluación clínica. | ISO 13485 |
| 2 | El organigrama incluido en el Manual de Calidad MQ-01.03 no se ajusta a los puestos de la organización (P.e Virtual Reality Engineer, Data Scientist). Así mismo no se ha descrito las funciones, responsabilidades y requisitos para estos puestos | ISO 13485 |
| 3 | En algunos procedimientos no se identifican los registros. Por ejemplo: PNT-018 “Procedimiento de validación de los procesos”. | ISO 13485 |
| 4 | En el apartado 17.7 “Control de los equipos de medición y seguimiento” del Manual de Calidad se remite a los procedimientos PNT-018 “Validación de procesos, servicios o productos” y PNT-027 “Ciclo de vida de sistemas informatizados SDLC” en lugar de describir, o hacer referencia, a la sistemática empleada por la Organización. | ISO 13485 |

## Documentos adjuntos al informe de auditoría:

Matriz de actividades de auditoría

Hoja de Datos - Emisión Certificado

Hoja de Datos - Contactos y Direcciones

Otros: Solicitud de licencia de la AEMPS

ANEXO

Cuestiones particulares del Sistema de Gestión de Calidad.

Productos Sanitarios (ISO 13485)

- ISO 13485 (Gestión de Calidad. Productos Sanitarios)

Información sobre: - Licencias/Autorizaciones de la Autoridad Competente (incluyendo nº de licencia, alcance y vigencia): comprobado Solicitud de Licencia previa de funcionamiento de autorización sanitaria Nº 9170-PS con Nº de solicitud 20-0249 y con fecha 15/03/24 - Comunicación de puesta en el mercado de producto sanitario (referenciar y fecha): No se ha puesto aún el producto en el mercado - Alta en base de datos Eudamed (nº y fecha): Como todavía no disponen de licencia de fabricante no están dados de alta en Eudamed - Clasificación del producto sanitario y regla aplicable: Clase IIa regla 11 del MDR - Archivo de producto sanitario (Technical File) según requisitos de reglamento (código y versión): Está en fase de elaboración “Technical Documentation VR-Cardio ver 1.0. - Informe de seguimiento poscomercialización y de seguridad (por producto, fecha): La sistemática de gestión del seguimiento poscomercialización está expresada en el procedimiento PNT-014.02. Al no haber puesto en servicio del producto, todavía no existe un informe poscomercialización - Los procesos subcontratados: No subcontratan procesos - La retroalimentación del cliente y el tratamiento de las reclamaciones (nº y valoración sobre el tratamiento dado a reclamaciones relacionadas con los productos sanitarios): No han tenido reclamaciones debido a que el producto no está puesto en el mercado. En cuanto a retroalimentación continúan basándose en el procedimiento PNT-009.02 Medida de Satisfacción del cliente. Como se comentó durante la fase 1 el procedimiento tiene más comportamiento de evaluación del grado de satisfacción con el producto, servicio pero no de retroalimentación de producto. - Comunicaciones y/o retiradas de producto derivadas de reclamaciones: Visto procedimiento PNT-008.01 Retirada de productos del mercado. No han realizado ninguna retirada de producto al no estar puesto en servicio hasta el momento - Informe de retroalimentación de los clientes con relación a la opinión sobre el producto sanitario y propuestas de mejora derivadas para el producto: Al no estar el producto puesto en servicio, no han realizado aún retroalimentación del producto - Comunicaciones realizadas a Autoridad competente o al Organismo Notificado. Acciones tomadas como consecuencia de la comunicación y la notificación de sucesos adversos y de notas de aviso: La única comunicación que han realizado ha sido para la solicitud de licencia con fecha 14/03/24 - Información contenida en las etiquetas e instrucciones de uso de los productos sanitarios (verificación de que el contenido es correcto y completo; posibilidad de adjuntar imagen de una etiqueta):

Información específica del sistema de gestión a adjuntar al informe, cuando aplique:

Listado de legislación y normativa aplicable

Otros:

ANEXO - MATRIZ ACTIVIDADES DE AUDITORÍA

| UNE-EN ISO 13485:2018 |  |  |  |  | 4.1 Requisitos generales | 4.2 Requisitos de la documentación | 5 (5.1 a 5.6) RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN | 6.1 Provisión de recursos | 6.2 Recursos Humanos | 6.3 Infraestructura | 6.4 Ambiente de trabajo y control de la contaminación | 7.1 Planificación de la realización del producto | 7.2 Procesos relacionados con el cliente | 7.3 Diseño y desarrollo | 7.4 Compras | 7.5 Producción y prestación del servicio | 7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición | 8.2.1-8.2.2 Retroalimentación/Tratamiento reclamaciones | 8.2.3 Notificaciones a las autoridades reglamentarias | 8.2.4 Auditoría Interna | 8.2.5 Seguimiento y medición de los procesos | 8.2.6 Seguimiento y medición del producto | 8.3 Control, del producto no conforme | 8.4 Análisis de datos | 8.5 Mejora Continua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIA | CENTRO | HORA | AUDITOR | PROCESO/ DEPARTAMENTO/ DOCUMENTO/ ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 abr | 1 | 09:00 -09:30 h | EIN ECR | Reunión inicial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 09:30 – 11:30 h | EIN ECR | DIR. TÉCNICA: Licencia Sanitaria Responsabilidades Archivo Producto Sanitario Riesgos Producto Sanitario Notas de Aviso Alertas Sanitarias Trazabilidad |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 11:30 – 12:30 h | EIN ECR | RECLAMACIONES RETROALIMENTACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 12:30 – 13:30 h | EIN ECR | DIRECCIÓN |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 13:30 – 14:30 h | EIN ECR | DISEÑO Y DESARROLLO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 14:30 – 15:30 h |  | Descanso (comida) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 15:30 – 17:00 h | EIN ECR | DISEÑO Y DESARROLLO VALIDACIÓN SOFTWARE PS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 abr | 1 | 09:00 – 11:00 h | EIN ECR | CALIDAD: Riesgos asociados proceso Indicadores Auditoría Interna No Conformidades Acciones Correctivas y Preventivas Hallazgos Fase I | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |
|  | 1 | 11:00 – 12:00 h | EIN | COMPRAS SUBCONTRATACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 11:00 – 12:00 h | ECR | RRHH / FORMACIÓN |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 12:00 – 13:00 h | EIN | COMERCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 12:00 – 13:00 h | ECR | MANTENIMIENTO CONTROL EQUIPOS DE MEDIDA |  |  |  | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 13:00 – 14:00 h | EIN ECR | Elaboración del informe de auditoría por el equipo auditor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 14:00 – 15:00 h | EIN ECR | Reunión final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nota (*): será revisado en todas las auditorías la “Vigilancia del Producto Sanitario”, lo cual conlleva la revisión de las acciones tomadas como consecuencia de la comunicación a las Autoridades Competentes y Regulatorias, y la comprobación de si se han realizado notificaciones de sucesos adversos y/o notas de aviso

CUADRO DE NO CONFORMIDADES

| Ref. N.C. | DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD | Apdo. Norma | Categoría N. C. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | En contra de lo establecido por la norma, no se evidencia la realización de una correcta revisión de los requisitos legales aplicables ya que continúan empleando el RD 1591/2009 y la Directiva 93/42/CEE | 4.1.1 | menor |
| 2 | Respecto al mapa de procesos: - Se han incluido como procesos estratégicos algunos procesos que no lo son para la Organización. (P.e.: No Conformidades, Ambiente de Trabajo). - Incluye procesos que no son objeto del sistema de calidad y no se indica que son procesos subcontratados: producción. | 4.1.2 | menor |
| 3 | En el Manual de calidad no se ha declarado el alcance del sistema de calidad y no se han justificado las no aplicabilidades. | 4.2.2 | menor |
| 4 | No se evidencia el control de la documentación externa aplicable al Sistema de gestión de Calidad (por ej. los requisitos reglamentarios aplicables) | 4.2.4 | menor |
| 5 | No se han establecido objetivos de calidad para 2024. | 5.4 | menor |
| 6 | En contra de lo requerido por la norma, no se ha podido evidenciar la realización de la revisión del sistema de calidad por la dirección. | 5.6 | MAYOR |
| 7 | En contra de lo establecido en el procedimiento PNT-002 “Gestión de riesgos”, no se presenta evidencia de la identificación y evaluación de riesgos asociados a los procesos del sistema de calidad así como a los del producto sanitario. | 7.1 | MAYOR |
| 8 | Durante la revisión del proceso de diseño, se verificó: - El procedimiento PNT-026.01 no guarda relación con la realidad del proceso de diseño de la organización - Se han incluido modelos de registros de diseño como anexo que no son los empleados por la organización (por ejemplo: “Requerimientos de Usuario”, “Verificación del diseño”). - Existe terminología empleada que no aplica al diseño del propio producto software (ej apartado 5.6.1 término estándares/reactivos utilizados en el control de calidad) | 7.3 | MAYOR |
| 9 | No se presenta evidencia de la evaluación de proveedores | 7.4 | menor |
| 10 | Respecto al programa informático empleados para el diseño y desarrollo del producto VR cardio no se halló evidencia alguna sobre registros de la realización de la validación de dicho programa (P.e.: Unity versión 2021.3.19) | 7.5.6 | MAYOR |
| 11 | No se presenta evidencia de la medición de procesos (no se han establecido indicadores). | 8.2.5 | MAYOR |
| 12 | En contra de lo requerido por la norma, las acciones correctivas para las no conformidades derivadas de la auditoria interna, no incluyen un análisis de causa raíz ni una evaluación de la eficacia de la acción emprendida | 8.5.2 | menor |

Nota 1: Para todas las NC descritas en esta tabla, será necesario que la Organización establezca y documente las acciones correctivas pertinentes.

Nota 2: Aunque puedan existir apartados / subapartados que se auditen conjuntamente (cuando así lo indique la Matriz de Actividades), las NC se asignarán al subapartado específico en el que se detectan.

# DISPOSICIONES FINALES

- Las observaciones y no conformidades han sido aclaradas y entendidas.

- A la vista de los resultados de la auditoría, el Auditor Jefe realiza la siguiente propuesta sobre la certificación:

Concesión con Auditoría Extraordinaria

- No obstante, los Servicios Técnicos de AENOR CONFIA, S.A.U. son el órgano responsable de la decisión final sobre la certificación, una vez analizados los resultados reflejados en este informe de auditoría y en el plan de acciones correctivas (cuando proceda) enviado por la organización. En consecuencia, la propuesta del equipo auditor sobre la certificación podrá ser ratificada o no.

- Teniendo en cuenta las no conformidades indicadas en este informe, si fuese necesaria la presentación del Plan de Acciones Correctivas, la Organización se compromete a enviarlo a AENOR CONFIA, S.A.U. (a la dirección de correo electrónico facilitada por la Sede) en 30 días naturales a partir de la fecha de emisión del informe de auditoría, con la información requerida por la Guía para la elaboración del plan de acciones correctivas. En caso de que el Plan de Acciones Correctivas no fuera satisfactorio, la organización dispone de un plazo de 15 días naturales para el envío de la documentación adicional que le sea requerida por AENOR CONFIA, S.A.U. a partir de la fecha de recepción dicho requerimiento.

- Indicar las no conformidades del presente informe a las cuales la organización tiene intención de presentar apelación. En este caso, la organización deberá enviar a AENOR CONFIA, S.A.U. en el plazo de 7 días naturales, a contar desde la fecha del último día de auditoría, la justificación y evidencias documentales necesarias para su valoración por los servicios de AENOR CONFIA, S.A.U. Asimismo, se informa a la organización que cualquier queja o reclamación sobre la actuación de AENOR CONFIA, S.A.U. estas deben ser remitidas a la siguiente dirección: calidad@aenor.com

- El Equipo Auditor informa que esta auditoría se ha realizado a través de un muestreo por lo que pueden existir otras no conformidades no identificadas en este informe y hace entrega al Representante de la Organización del Informe de Auditoría.

- Durante la auditoría se ha comprobado el uso de la marca correspondiente a la/s Norma/s auditada/s, identificándose en el presente informe cualquier desviación que pudiera haberse detectado al respecto.

- Las no conformidades pueden referirse a incumplimientos de los requisitos de la norma de referencia aplicable, o de cualquier otro requisito establecido en el Sistema de Gestión de la Organización.

- Se acuerda con la Organización, las siguientes fechas para la realización de la próxima auditoría:

| Fecha próxima auditoría: | Antes de noviembre de 2024 |
| --- | --- |
| Fecha expiración del actual certificado: (no cumplimentar en Fase I / Fase II) |  |

- Comentarios si procede,  sobre la planificación de la próxima auditoría (a cumplimentar por el Auditor Jefe):

- Con antelación a la realización de la próxima auditoría, se determinarán en el Plan de Auditoría los centros a visitar y la planificación de actividades prevista.

- Una vez concedida la Certificación, la organización se compromete a poner a disposición de AENOR CONFIA, S.A.U. durante la realización de las auditorías la documentación vigente del Sistema de Gestión.

- Para cualquier aspecto relacionado con el proceso de certificación, la organización puede dirigirse al Técnico Responsable de su Expediente (TRE).  Luis Enrique CARRETERO RUIZ

En   Madrid                   , a 17   de Abrirl      de 20

# ANEXO - CENTROS VISITADOS

DIRECCIONES CENTROS AUDITADOS (Detallar la dirección de los centros indicados en la Matriz de Actividades)

CENTROS FIJOS

CENTRO 1: SPIKA TECH S.L. DIRECCIÓN: AVDA. ALCALDE DE MÓSTOLES S/N, 28933 – MÓSTOLES ACTIVIDADES DEL ALCANCE: VER HOJA DE DATOS

CENTROS TEMPORALES NO APLICA

CENTRO 1: DIRECCIÓN: ACTIVIDADES DEL ALCANCE:

# ANEXO - PROGRAMA DE AUDITORÍA

Datos Generales de la Organización y Cuestiones a considerar

Tamaño de la organización y el alcance: ver Hoja de Datos anexa.

Nº Turnos (el número de turnos y su tipología se tendrán en cuenta en programación de actividades, considerando que, si se trabaja a más de 1 turno, se debe justificar si procede o no auditar todos los turnos de trabajo)

1

Reflejar si ha habido alguna incidencia o cambios que deban ser tenidos en cuenta para programar las auditorías del ciclo en cuanto al nivel de eficacia del sistema de gestión, su complejidad, sus productos o procesos, resultados de auditorías previas (NC mayores o resultados insatisfactorios), quejas recibidas sobre el cliente o comunicaciones relevantes de alguna parte interesada sobre el cliente, cambios en requisitos de certificación, cambios legislativos, cambios en requisitos de acreditación u otros.

Sin incidencias

Tabla de Programación de actividades de auditoría del ciclo completo de certificación

|  | AUDITORÍA INICIAL (Fase 1 y Fase 2) |  | AS1 (no más allá de los 12 meses de la fecha de concesión) |  | AS2 |  | AR (al menos tres meses antes de la fecha de expiración) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha aproximada (mes/año) (duplicar fila cuando los ciclos no sean coincidentes) | Fase 1 2024/02/24 Fase 2 2024/04/ 16-17 |  | FEB 2025 |  | FEB 2026 |  | NOV 2026 |  |
| ALCANCE | Desarrollo y diseño de productos médicos (Sistema de adquisición de datos para uso médico-cardiológico). |  | Desarrollo y diseño de productos médicos (Sistema de adquisición de datos para uso médico-cardiológico). |  | Desarrollo y diseño de productos médicos (Sistema de adquisición de datos para uso médico-cardiológico). |  | Desarrollo y diseño de productos médicos (Sistema de adquisición de datos para uso médico-cardiológico). |  |
| CENTROS A AUDITAR (FIJOS, TEMPORALES Y VIRTUALES) | AVDA. ALCALDE DE MÓSTOLES S/N, 28933 – MÓSTOLES |  | AVDA. ALCALDE DE MÓSTOLES S/N, 28933 – MÓSTOLES |  | AVDA. ALCALDE DE MÓSTOLES S/N, 28933 – MÓSTOLES |  | AVDA. ALCALDE DE MÓSTOLES S/N, 28933 – MÓSTOLES |  |
| NORMA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISO 13485 | Auditoría completa |  | Indicar qué aspectos del SG no se auditan Recursos humanos, infraestructura |  | Indicar qué aspectos del SG no se auditan Personal, competencias, compras |  | Auditoría completa |  |
| PROCESOS/ACTIVIDADES/ÁREAS | P | R | P | R | P | R | P | R |
| Dirección | x |  | x |  | x |  | x |  |
| Liderazgo | R | R | P |  | P |  | P |  |
| Soporte | - | P | - | - | P |  | P |  |
| Riesgos y oportunidades | - | P | P |  | P |  | P |  |
| Procesos relacionados con el cliente comercial/Venta/Marketing | - | P | P |  | P |  | P |  |
| Recursos Humanos | - | P | P |  | - |  | P |  |
| Infraestructura /Logística |  | P | P |  | P |  | P |  |
| Ambiente de Trabajo |  | P |  |  | P |  | P |  |
| Seguimiento y Medición de los procesos | - | P | P |  | P |  | P |  |
| Auditoría Interna | R | - | P |  | P |  | P |  |
| No conformidades/ AACC | R | P | P |  | P |  | P |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

P: Programado   R: Realizado

Nota 1: Se incluirán en la tabla las columnas que procedan relativas a auditorías extraordinarias que hayan sido necesarias realizar a lo largo del ciclo, detallando los procesos y apartados de la norma que hayan sido auditados en cada caso.

Nota 2: La descripción de los procesos se realizará atendiendo a los requisitos de cada tipo de Sistema de Gestión. La información de la Tabla debe ser trazable con los datos (procesos, centros y apartados de Norma) identificados en la Matriz. Se incluyen en cursiva y corchetes los procesos generales de la Estructura de Alto Nivel. Estos procesos deben particularizarse para cada organización y cada tipo de Sistema de Gestión.

Nota 3: En caso de tratarse de una transferencia el Programa deberá empezar con la auditoría del ciclo de certificación que corresponda.

# ANEXO - RELACIÓN DE PARTICIPANTES (marcar con X el tipo de participación)

| Nombre y apellidos | Departamento o cargo | Reunión inicial | Desarrollo Auditoría | Reunión final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARLOS ZUÑIGA | DIRECTOR ESTRATÉGICO | X | X | X |
| IVÁN PÉREZ | DIRECTOR CALIDAD | X | X | X |
| DIEGO GIRÓN | ASSOCIATED DIRECTOR QARAE |  | X |  |
| ALICIA MARTÍN |  |  | X |  |
| GLORIA HERNÁNDEZ | JEFE DE LABORATORIO |  | X |  |
| DALILA RORRÍGUEZ | TIENDA |  | X |  |
| PILAR GARCÍA | ADMINISTRATIVO SUPPLY CHAIN |  | X |  |
| PEDRO JAVIER FERNÁNDEZ | PROJECT MANAGER EN BUSINESS SUPPORT |  | X |  |
| JOSÉ CASTELLANOS | BUSINESS SUPPORT DIRECTOR |  | XX |  |
| JOSÉ MARTÍN RODRÍGUEZ | DIRECTOR DE DESARROLLO |  | X |  |
| DAVID POZO SÁNCHEZ | INGENIERO DE RV |  | X |  |
| JAVIER VICO GALLEGO | INGENIERO DE RV |  | X |  |
| FERNANDO POZO OCAMPO | DIRECTOR DE OPERACIONES |  | X |  |
| VICENTE GALLEGO SÁNCHEZ | DIRECTOR CIENTÍFICO |  | X |  |
| ENRIQUE SÁIZ | DIRECTOR DE ROBÓTICA |  | X |  |
| ROXANA AANEY | INGENIERO DE RV |  | X |  |

# ANEXO - HOJA DE DATOS – EMISIÓN CERTIFICADO

| DATOS GENERALES |  |  | ¿Hay cambios respecto a datos anteriores? SI / NO |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la Organización |  | SPIKA TECH, S.L. | NO |
| Factoría/Planta/Delegación |  |  |  |
| Domicilio Social |  | CL ALCALÁ DE GUADAÍRA, 6 6ºA, 28018 - MADRID |  |
| C.I.F. |  | B87386900 |  |
| Grupo (si aplica) |  | <GRUPO> |  |

| ALCANCE DEL CERTIFICADO (añadir tantas filas como traducciones sean necesarias) |  | ¿Hay cambios respecto a datos anteriores? SI / NO |
| --- | --- | --- |
| Norma de referencia | UNE-EN ISO 13485:2018 | NO |
| Alcance Español | Diseño y desarrollo de dispositivo médico (software y sistema de adquisición de datos para uso médico-cardiológico). | SI |
| Alcance Inglés | Design and Development of medical device (software and data acquisition system for use in cardiology) | SI |

| CENTROS DE ACTIVIDAD Y Nº PERSONAS |  |  |  |  | ¿Hay cambios respecto a datos anteriores? SI / NO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emplazamientos permanentes a incluir en el certificado (añadir tantas filas como sean necesarias) | Pers Prop | Pers Subc | Colectivo | Nº |  |
| CL ALCALÁ DE GUADAÍRA, 6 6ºA. 28018 - MADRID | 0 | 0 |  |  | SI |
| AVDA. ALCALDE DE MÓSTOLES S/N, 28933 – MÓSTOLES | 24 |  |  |  | SI |

| OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE LA AUDITORÍA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Volumen de proyectos |  |  |  |
| Superficie (m2)/ nº Líneas/Nº APPCC (ISO 22000) |  |  |  |
| Consumo anual de energía (Mwh/año) / Nº de fuentes de energía / Nº usos significativos de energía (ISO 50001) |  |  |  |
| Nº Usuarios con privilegios de administración y gestión (ISO 27001) |  |  |  |
| Áreas/departamentos implicados en el Business Impact Analysis (ISO 22301) |  |  |  |
| Otros esquemas |  |  |  |

| OTROS ASPECTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN |  |
| --- | --- |
| Sistema de Gestión integrado | SI NO |
| Grado de integración (en %) |  |

# ANEXO - HOJA DE DATOS – CONTACTOS Y DIRECCIONES

| CONTACTOS Y DIRECCIONES |  |  | ¿Hay cambios respecto a datos anteriores? SI / NO |
| --- | --- | --- | --- |
| Contacto Principal |  |  |  |
|  | Nombre | D./Dña. CARLOS ZÚÑIGA ARNAU | NO |
|  | Cargo | DIRECTOR DE ESTRATEGIA | SI |
|  | Teléfono | +34676367467 |  |
|  | Correo electrónico | carlosz@spikatech.com |  |
| Dirección Envío Correspondencia |  | CL ALCALÁ DE GUADAÍRA, 6 6ºA 28018 - MADRID |  |
| Contacto Envío Certificado |  |  |  |
|  | Nombre | D./Dña. CARLOS ZÚÑIGA ARNAU |  |
|  | Cargo | DIRECTOR DE ESTRATEGIA | SI |
|  | Teléfono | +34676367467 |  |
|  | Correo electrónico | carlosz@spikatech.com |  |
| Dirección Envío Certificado |  | CL ALCALÁ DE GUADAÍRA, 6 6ºA 28018 - MADRID |  |
| Contacto de Facturación (entrega factura) |  |  |  |
|  | Nombre | ZÚÑIGA ARNAU, CARLOS |  |
|  | Cargo | DIRECTOR DE ESTRATEGIA |  |
|  | Teléfono | +34676367467 |  |
|  | Correo electrónico | carlosz@spikatech.com |  |
| Contacto de contabilidad (pago facturas) |  |  |  |
|  | Nombre | ZÚÑIGA ARNAU, CARLOS |  |
|  | Cargo | DIRECTOR DE ESTRATEGIA |  |
|  | Teléfono | +34676367467 |  |
|  | Correo electrónico | carlosz@spikatech.com |  |