DISEÑO Y DESARROLLO

| Función: | Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- | --- |
| Departamento: | Garantía de Calidad | Dirección Ejecutiva | Garantía de Calidad |
| Nombre: | Esther Arnaiz | Carlos Zúñiga | Iván Pérez |
| Firma: |  |  |  |
| Fecha: | 22/02/2024 | 22/02/2024 | 22/02/2024 |

| Valido hasta: | 22/02/2027 |
| --- | --- |

| HISTORIAL DEL DOCUMENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VERSIÓN | CAUSAS DE LA MODIFICACIÓN | FECHA ENTRADA EN VIGOR | SUSTITUYE A (CÓDIGO, REVISIÓN) |
| 01 | Edicion inicial | 22/02/2024 | N/A |

Contenido

1.	Objetivo	5

2.	Alcance	5

3.	Responsabilidades y Departamentos afectados	5

4.	Definiciones y Acrónimos	6

5.	Procedimiento	7

5.1.	Equipo de revisión de Control de Diseño	8

5.2.	Reuniones de revisión de Control de Diseño	8

5.3.	Fase de investigación	8

5.4.	Fase de Plan de Control de Diseño	9

5.5.	Fase de entrada de diseño (Design Input)	9

5.5.1.	Alcance de la entrada del diseño	9

5.5.2.	Evaluación de la adecuación	10

5.5.3.	Codificación	10

5.6.	Fase de salida de diseño (Design Out/Especificacion)	10

5.6.1.	Especificaciones	10

5.6.2.	Codificación	11

5.7.	Fase de Verificación del diseño	11

5.8.	Validación del diseño	11

5.9.	Fase de transferencia del diseño	11

5.9.1.	Revisión de la transferencia del diseño	12

5.10.	Cambios en el diseño	12

5.11.	Design history file	13

5.12.	Análisis de Riesgos	13

5.13.	Etiquetado y acondicionamiento del producto	13

6.	Distribución del Procedimiento	13

7.	Anexos	14

8.	Documentación relacionada	14

9.	Formación	14

10.	TITULO: ACTA DE REUNION DE CONTROL DEL DISEÑO.	16

11.	TITULO: REQUERIMIENTOS DE USUARIO	19

12.	TITULO: VERIFICACIÓN DEL DISEÑO	20

13.	TITULO: VALIDACIÓN DEL DISEÑO	21

Objetivo

El presente procedimiento describe el proceso seguido por Spika Tech, en adelante SPIKA, para indicar como han de gestionarse los requerimientos de calidad relativos al Diseño y Desarrollo de productos, de modo que se asegure el cumplimiento de los requerimientos específicos de diseño (internos y reglamentarios), y que la transferencia al proceso productivo en real sea adecuada al uso intencionado del producto. La documentación de todas las etapas del proceso asegurará la adecuada trazabilidad de los datos, la definición de las responsabilidad y disponibilidad de los recursos necesarios.

Alcance

El presente procedimiento aplica a las etapas de diseño y desarrollo de productos sanitarios distribuidos por SPIKA.

Este procedimiento aplica tanto al diseño de nuevos productos como a la modificación de los ya existentes

Responsabilidades y Departamentos afectados

Será responsabilidad del Técnico Responsable la supervisión del sistema de diseño y asegurar que la realización de producto es posible, y se realiza de acuerdo al sistema de calidad implementado.

El departamento de operaciones será el responsable de liderar el proceso de diseño y desarrollo en correcta coordinación con el resto de departamentos o personal que aplique, y todo ello en consonancia con el sistema de calidad instaurado.

Los departamentos afectados son los señalados en la siguiente tabla:

| Departamento | Aplica |  |
| --- | --- | --- |
|  | Si | No |
| Director Ejecutivo | ☒ | ☐ |
| Garantía de Calidad | ☒ | ☐ |
| IT & Robótica | ☐ | ☒ |
| Investigacion & Desarrollo | ☒ | ☐ |
| Ventas | ☐ | ☒ |

Definiciones y Acrónimos

Diseño y desarrollo: Proceso que asegura la correcta transferencia desde los requisitos iniciales definidos de un producto hasta sus características finales o especificaciones.

Archivo Histórico del Diseño (DHF, Design History File): recopilación de registros que describen la historia del diseño de un producto, de forma que acredite el cumplimiento de los requerimientos aplicables.

Entrada del diseño: requerimiento que ha de cumplir un producto para empezar el proceso de diseño

Salida de diseño: resultado del proceso de diseño de un producto que establece las características que cumple (especificaciones).

Procedimiento

El proceso de diseño se divida en siete fases que progresan hacia la transferencia final del diseño al proceso productivo, como se muestra en el siguiente diagrama:

Se designará un equipo de control de revisión de diseño para la revisión y aprobación formal de las transiciones entre fases (según el proceso avanza), que serán documentadas como actas de reunión del diseño.

Una vez el proceso de diseño se haya completado se generará un histórico de diseño (DHF, Design History File) que contendrá toda la documentación acreditativa de cumplimiento del proceso de diseño y de las especificaciones y requerimientos aplicables del producto.

Equipo de revisión de Control de Diseño

La composición del equipo de revisión de control del diseño se establecerá en el Plan de Control del Diseño, y estará compuesto por un equipo multidisciplinar que contemple, al menos, las funciones de: producción, control de calidad y garantía de calidad.

Se podrá recurrir a un revisor independiente para formar parte del equipo de revisión, especialmente durante las transiciones de fase.

Reuniones de revisión de Control de Diseño

Durante todo el proceso de control de diseño se realizarán reuniones de revisión, sobre todo en las fases de transición, para revisar y aprobar formalmente los documentos relevantes, identificar problemas y proponer las acciones apropiadas.

El acta de reunión será registrada en el formulario incluido en el Anexo 1: Acta de reunión de control de diseño.

El acta de las reuniones deberá contener, al menos, los siguientes datos:

Fecha y lugar de celebración de la reunión (o medio telemático empleado)

Participantes

Fase y documentación a revisar

Conclusiones y acciones derivadas (con asignación de fechas estimadas y responsables)

Fase de investigación

Esta fase se considera una fase de investigación temprana que no requiere de registro formal documental de acuerdo al sistema de calidad de la organización. Se podrán generar registros en cuadernos de laboratorio/similar, pero no se requiere de los elementos exigidos por el sistema de calidad.

Fase de Plan de Control de Diseño

El gestor del proyecto/producto elaborará un plan de control de diseño, que será debidamente documentado, que asegure el control apropiado del proceso de diseño y que se cumplen los objetivos de calidad establecidos.

El plan deberá ser documentado, incluyendo al menos la siguiente información:

Objetivos e hitos en el diseño del producto

Identificación de las principales tareas a desarrollar y recursos necesarios

Responsabilidades organizativas

Identificación de los puntos de revisión (mediante reuniones del equipo revisor del control de diseño)

Notificación (cuando se requiera) a las áreas afectadas. Esta notificación puede ser, además de interna, a proveedores, clientes, consultores externos o auditores.

Los planes de control de diseño deberán ser revisados y actualizados conforme se requiera por avance del proceso de diseño.

Las acciones incluidas servirán para identificar posibles riesgos, que serán gestionados de acuerdo al procedimiento de gestión de riesgos en vigor.

Requerimientos de Usuario:

El análisis de las necesidades de los potenciales usuarios del producto será evaluado como paso previo a la iniciación del proceso de desarrollo y diseño. Los requerimientos de usuario se registrarán en el formulario incluido en el Anexo 3: Requerimientos de usuario de diseño.

Fase de entrada de diseño (Design Input)

La fase de entrada de diseño se realiza para trasladar los requerimientos de usuario (y otros como pueden ser técnicos, funcionales, regulatorios) en una serie de requerimientos que deben ser validados previo a implementación y progreso hacia la siguiente fase (fase de salida de diseño (design output/especificación).

Los requerimientos de entrada de diseño se registrarán en el formulario incluido en el Anexo 2  requerimientos de diseño de entrada (design input requirements).

Alcance de la entrada del diseño

Los requerimientos de entrada de diseño harán referencia, al menos, a los siguientes puntos:

Requerimientos funcionales: enfocados al uso intencionado del producto

Requerimientos internos: otros aspectos a cumplir según el sistema de calidad interno

Requerimientos regulatorios: de forma que se asegure el cumplimiento normativo aplicable

Evaluación de la adecuación

La revisión de adecuación de los requerimientos de entrada de diseño se realizará por personal cualificado, de acuerdo a los siguientes criterios:

Los métodos usados para verificar deberán ser no ambigüos

Los límites cuantitativos fijados en las especificaciones se expresarán con una tolerancia (±), que dependerá del tipo de magnitud a medir.

No debe haber conflicto entre los diferentes requerimientos de entrada de diseño

Se evaluará las condiciones de funcionamiento del producto teniendo en cuenta su uso final

Codificación

Los requerimientos de entrada se codificarán como DIR-xx, donde:

“DIR”: se refiere a design input requirement

“xx”: es un número correlativo que comienza en 01.

Los posibles cambios en los requerimientos de entrada de diseño se gestionarán de acuerdo al procedimiento de gestión de controles de cambios.

Fase de salida de diseño (Design Out/Especificacion)

Especificaciones

La salida de diseño establece los criterios de aceptación del producto (especificaciones). En esta fase se documentarán, al menos, los siguientes puntos:

Especificaciones de compra

Especificaciones de materiales de partida

Registros de análisis de riesgos asociados

Estándares/reactivos utilizados en el control de calidad del producto final

La documentación de esta fase deberá ser revisada y aprobada previo a la transición a la siguiente fase (verificación del diseño).

Las salidas de diseño se registrarán en el formulario incluido en el Anexo 2: Requerimientos de diseño de salida (Design output requirements).

Codificación

Los requerimientos de salida (especificaciones) se codificarán como DOR-xx, donde:

“DOR”: se refiere a design output requirement

“xx”: es un número correlativo que comienza en 01.

Los posibles cambios en los requerimientos de salida de diseño se gestionarán de acuerdo al procedimiento de gestión de controles de cambios.

Fase de Verificación del diseño

Se realizarán las revisiones apropiadas que garanticen que las especificaciones determinadas cumplen con los requerimientos de entrada de diseño establecidos inicialmente, de modo que puedan identificarse problemas y proponerse las acciones apropiadas.

Los revisores de esta fase deberán tener la competencia adecuada y desarrollar las funciones asociadas a los requerimientos a evaluar.

La fase de verificación se registrará en un formulario incluido en el Anexo 3 Verificación de diseño, que deberá ser revisado y aprobado por el equipo de revisión del diseño antes de proceder a la siguiente fase (validación del diseño).

Validación del diseño

La fase de validación asegurará que el producto cumple con los requerimientos de usuario y su uso intencionado. Esta fase generará un protocolo de validación, que deberá ser revisado y aprobado por el equipo de revisión.

La información sobre esta fase se registrará en el formulario del Anexo 4 Validación de diseño.

Fase de transferencia del diseño

Durante esta fase se produce la transferencia al proceso productivo. Deberá disponerse de la siguiente documentación, previo a la fabricación del producto:

Cualificación de equipos e instalaciones (si aplica)

Validación del proceso (conforme a la política de validación establecida)

Procedimientos de control de calidad

Procedimientos escritos para la fabricación y el control de calidad Análisis de riesgos asociados

Revisión de la transferencia del diseño

El equipo de revisión deberá disponer de la siguiente documentación para aprobación antes de proceder con la fabricación:

Desviaciones acontecidas

Responsabilidades asignadas

Planificación de fechas

Formación del personal que va a intervenir en la fabricación

Se deberá asegurar, previo a la transferencia a producción, el cumplimiento de lo siguiente:

El diseño cumple con los requisitos establecidos para el producto (funcionales, de cliente, internos y regulatorios)

Los materiales empleados son adecuados

Se ha tenido en cuenta la seguridad del producto y su posible impacto en el medio ambiente

Todos los elementos del diseño (entrada y salida) han sido adecuadamente registrados, evaluados y aprobados

Se han tenido en cuenta los resultados de la evaluación de riesgos

El etiquetado y las instrucciones de uso son apropiadas

Los controles de cambios del diseño se han gestionado adecuadamente

Se han establecido (si aplica) límites de aceptación en los parámetros críticos del proceso

Cambios en el diseño

Los cambios en el diseño pueden producirse durante cualquier etapa del desarrollo, y pueden ser de origen interno o externo;

Cambios de origen interno: debidos a no cumplimiento de especificaciones, investigaciones de quejas, procesos de mejora, etc.

Cambios de origen externo: debidos a comunicaciones de cliente, funcionamiento, seguimiento poscomercialización, publicaciones científicas, modificación de requerimientos reglamentarios, fallos en el funcionamiento, sugerencias de mejora, etc.

Todos los cambios asociados al proceso de control de diseño y desarrollo se gestionarán de acuerdo al procedimiento de PNT-005 Gestión de controles de cambios.

Como parte de la evaluación de los cambios, se revisarán los análisis de riesgos asociados, para comprobar que no se han generado nuevos riesgos debidos al cambio, o modificado los ya existentes.

Design history file

El histórico de diseño del equipo (DHF, Design History File) contendrá los registros asociados a los requerimientos internos y externos de diseño, verificación, validación y transferencia del diseño, actas de reuniones del equipo de revisión, y toda la documentación técnica aplicable.

Tiempo de retención: las versiones obsoletas del DHF se retendrán durante un mínimo de 10 años después de la transferencia a producción.

Análisis de Riesgos

Los análisis de riesgos que pudieran generarse cuando sea necesario por las características del producto, o del proceso productivo, tendrán en cuenta el uso intencionado del mismo y seguirán principalmente el método FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), y según los principios en el procedimiento PNT-002 Gestión de Riesgos. El análisis de riesgos contemplará todas las etapas del proceso de diseño y desarrollo (plan, entrada de diseño, salida de diseño, verificación, validación y transferencia del diseño).

Etiquetado y acondicionamiento del producto

La información recopilada durante el proceso de diseño determinará el etiquetado y redacción de las instrucciones de uso del producto.

Distribución del Procedimiento

El personal perteneciente a los departamentos indicados en el Apartado 3 (Responsabilidades y Departamentos afectados), se les debe proporcionar copia del presente procedimiento. Además, la copia controlada nº1 será entregada al Archivo para su archivo en papel.

Copias controladas a emitir:

| Nº Copia controlada | Departamentos |
| --- | --- |
| 1 | Archivo |

Anexos

| NÚM. / REV. | TÍTULO |
| --- | --- |
| 1/01 | Acta de reunión de control del diseño |
| 2/01 | Requerimientos de usuario |
| 3/01 | Verificación del diseño |
| 4/01 | Validacion del diseño |

Documentación relacionada

| Código | TÍTULO |
| --- | --- |
| N/A | EN ISO 13485 (4.2.3 Archivo de producto sanitario) |
| N/A | Reglamento UE 2017/745 sobre los productos sanitarios |
| PNT-002 | Gestion de Riesgos |
| PNT-005 | Gestion de Controles de Cambios |

Formación

La presente versión requiere que los departamentos afectados indicados en el apartado 3 reciban la formación que a continuación se indica:

| Marcar con una X | Tipo formación |
| --- | --- |
| ☒ | Teórica (lectura y comprensión del procedimiento) |
| ☐ | Teórico – Práctica (En caso de seleccionar esta opción, contactar con el Técnico Responsable) |

ANEXO 1/01

TITULO: ACTA DE REUNION DE CONTROL DEL DISEÑO.

| Datos identificativos de la reunión |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fecha: |  |  |
| Lugar: |  |  |
| Participantes: (Nombre y Departamento) |  |  |
| Agenda |  |  |

ANEXO 1/02

Decisiones:

ANEXO 1/03

| Acciones |  |  |
| --- | --- | --- |
| ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA ESTIMADA |

(Añadir filas según sea necesario)

| Próxima reunión de control de diseño |  |
| --- | --- |
| Fecha estimada para la próxima reunión: |  |

Reunión de control de diseño celebrada en fecha:______________________________________

(Usar este anexo para incluir información adicional relevante de la reunión)

ANEXO 2/01

TITULO: REQUERIMIENTOS DE USUARIO

| Requerimientos de Usuario de Diseño |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código | Descripción | Acciones Propuestas | Responsable | Fecha estimada | Comentarios |

ANEXO 3/01

TITULO: VERIFICACIÓN DEL DISEÑO

| Verificación de Diseño: Identificación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de producto/proceso/otro: |  |  |
| Fecha: |  |  |
| Información relevante a revisar antes de Verificación del diseño |  |  |
| Referencia del protocolo de Verificación |  |  |
| Aprobación |  |  |
| Tras revisión de adecuación, se aprueba la verificación de diseño por los aquí firmantes: |  |  |

ANEXO 4/01

TITULO: VALIDACIÓN DEL DISEÑO

| Validación de Diseño: Identificación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de producto/proceso/otro: |  |  |
| Fecha: |  |  |
| Información relevante a revisar antes de Validación del diseño |  |  |
| Referencia del protocolo de Validación: |  |  |
| Aprobación |  |  |
| Tras revisión de adecuación, se aprueba la validación de diseño por los aquí firmantes: |  |  |