EVALUACIÓN CLÍNICA

| Función: | Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- | --- |
| Departamento: | Garantía de calidad | Sistemas y ciberseguridad | Garantía de calidad |
| Nombre: | Iván Pérez | David Pozo | Fernando Pozo |
| Firma: |  |  |  |
| Fecha: |  |  |  |

| Válido hasta: | 05/07/2028 |
| --- | --- |

| HISTORIA DEL DOCUMENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VERSIÓN | CAUSAS DEL CAMBIO | FECHA DE ENTRADA EN VIGOR | REEMPLAZA (CÓDIGO, REVISIÓN) |
| 01 | Edición inicial | 05/07/2025 | N / A |

Contenido

1. 	Objetivo 	4

2. 	Difusión 	4

3. 	Responsabilidades y Departamentos involucrados 	4

4. 	Definiciones y acrónimos 	4

5. 	Procedimiento 	5

5.1. 	Evaluador clínico 	5

5.2. 	Evaluación clínica 	6

5.3. 	Plan de evaluación clínica 	6

5.4. 	Informe de evaluación clínica 	7

6. 	Control de registros 	7

7. 	Distribución del Procedimiento 	8

8. 	Anexos 	8

9. 	Documentación relacionada 	9

10. 	Entrenamiento 	9

Objetivo

El propósito de este procedimiento es proporcionar un sistema para realizar la evaluación clínica de los dispositivos médicos producidos en Spika Tech, en adelante SPIKA.

Superar a

El procedimiento se aplica a los productos sanitarios producidos por la dirección de SPIKA.

Responsabilidades y Departamentos involucrados

- Es responsabilidad del TD/PRRC y M seleccionar al Evaluador Clínico.

- Es responsabilidad del Evaluador Clínico realizar la evaluación clínica y elaborar el Informe de Evaluación Clínica.

- Es responsabilidad del TD/PRRC y M aprobar y firmar el Informe de Evaluación Clínica.

- Es responsabilidad de M y del Evaluador Clínico firmar la Declaración de Intereses.

Definiciones y acrónimos

CEP : Plan de evaluación clínica

CER : Informe de evaluación clínica

M : Gestión

MD : Dispositivo médico

TD : Director Técnico

PRRC : Persona Responsable del Cumplimiento Normativo

M : Gestión

Procedimiento

Evaluador clínico

El M designará a una o más personas para realizar la evaluación clínica, denominadas Evaluador Clínico. No es necesario que el Evaluador Clínico sea empleado de SPIKA.

El Evaluador Clínico debe tener un título de educación superior en el campo respectivo y 5 años de experiencia profesional documentada; o 10 años de experiencia profesional documentada si un título no es un prerrequisito para una tarea determinada.

El evaluador clínico, con respecto al dispositivo particular bajo evaluación, debe tener conocimiento de la tecnología del dispositivo y su aplicación, el diagnóstico y el manejo de las condiciones que se pretende diagnosticar o manejar con el dispositivo, y conocimiento de las alternativas médicas, los estándares de tratamiento y la tecnología (por ejemplo, experiencia clínica especializada en la especialidad médica relevante).

Como principio general, los evaluadores clínicos deben poseer conocimientos de al menos lo siguiente:

- Metodología de investigación (incluyendo diseño de investigación clínica y bioestadística).

- Gestión de la información (por ejemplo, formación científica o cualificación bibliotecológica).

- Experiencia con bases de datos relevantes, como Embase y Medline.

- Requisitos reglamentarios.

- Redacción médica (por ejemplo, experiencia de posgrado en una ciencia relevante o en medicina; capacitación y experiencia en redacción médica, revisión sistemática y evaluación de datos clínicos).

El evaluador clínico debe estar familiarizado con las pautas del Reglamento de Dispositivos Médicos (MDR), MEDDEV 2.7.1./rev 4 y otros requisitos regulatorios relevantes.

El Evaluador Clínico deberá entregar CV al M de SPIKA.

El Evaluador Clínico debe completar una Declaración de Interés. Esta Declaración debe incluir los intereses financieros relevantes relacionados con el dispositivo médico para el cual se realiza la evaluación clínica, además de su trabajo actual como evaluador. La Declaración de Interés debe estar fechada y firmada tanto por el evaluador como por el M de SPIKA.

Evaluación clínica

El evaluador clínico realiza la evaluación clínica con el fin de obtener y evaluar todos los datos clínicos disponibles sobre el producto sanitario o productos equivalentes para determinar si el producto o sistema es seguro y eficaz, así como para demostrar la conformidad de dicho producto con los requisitos generales de seguridad y funcionamiento (anexo I del MDR 2017/745).

El evaluador clínico realiza la evaluación clínica basándose en un análisis exhaustivo de los datos clínicos disponibles previos y posteriores a la comercialización que sean pertinentes para el uso previsto del producto en cuestión, incluidos los datos de rendimiento clínico y los datos de seguridad. Durante la evaluación clínica, el evaluador clínico debe incluir en el análisis tanto el producto sanitario específico en cuestión como cualquier dato relativo a los productos declarados equivalentes por el fabricante.

El evaluador clínico debe realizar la evaluación clínica durante el proceso de evaluación de la conformidad del producto sanitario, antes de su comercialización y lanzamiento al mercado. Para realizar la evaluación clínica, el Evaluador Clínico debe preparar el Plan de Evaluación Clínica (CEP). Una vez realizada la evaluación clínica, el Evaluador Clínico debe preparar el Informe de Evaluación Clínica (IEC). Una vez introducido el producto sanitario en el mercado, el evaluador clínico debe realizar la evaluación clínica periódicamente, a medida que se obtenga nueva información clínica sobre la seguridad y el funcionamiento del producto durante su utilización. La información resultante de la evaluación clínica se incluye en el análisis de riesgos en curso y puede dar lugar a cambios en el uso del producto.

El evaluador clínico debe realizar la evaluación clínica al menos una vez al año para los productos sanitarios implantables y los productos sanitarios de la clase III, y cada dos años para los demás productos sanitarios.

Plan de evaluación clínica

El Evaluador Clínico es responsable de preparar el Plan de Evaluación Clínica.

El Plan de Evaluación Clínica debe incluir información sobre la seguridad o el desempeño del dispositivo médico que se genera a partir del uso del dispositivo, la cual se obtiene de lo siguiente:

- Investigación(es) clínica(s) del dispositivo en cuestión.

- Investigación(es) clínica(s) u otros estudios reportados en la literatura científica, de un dispositivo para los cuales se pueda demostrar equivalencia con el dispositivo en cuestión.

- Informes publicados en literatura científica revisada por pares sobre otra experiencia clínica del dispositivo en cuestión o de un dispositivo para el cual se pueda demostrar equivalencia con el dispositivo en cuestión.

- Información clínicamente relevante procedente de la vigilancia poscomercialización, en particular del seguimiento clínico poscomercialización.

Informe de evaluación clínica

El Evaluador Clínico es responsable de realizar la investigación de literatura y preparar el Informe de Evaluación Clínica y el Protocolo de Investigación de Literatura.

El Informe de Evaluación Clínica debe detallar:

- La tecnología en la que se basa el dispositivo médico, el uso previsto del dispositivo y cualquier afirmación realizada sobre el rendimiento clínico o la seguridad del dispositivo.

- La naturaleza y extensión de los datos clínicos que se han evaluado.

- Cómo la información referenciada (estándares reconocidos y/o datos clínicos) demuestra el desempeño clínico y la seguridad del dispositivo en cuestión.

- Que el(los) dispositivo(s) funcione(n) según lo previsto por el fabricante.

- Que el/los dispositivo(s) no plantee(n) ningún riesgo indebido de seguridad.

- Que los riesgos asociados con el uso del(los) dispositivo(s) son aceptables cuando se comparan con los beneficios para el paciente.

El Informe de Evaluación Clínica será firmado y fechado por el(los) evaluador(es) y acompañado por la justificación del fabricante sobre la elección del evaluador.

Si alguna propiedad del cliente se pierde, se daña o se considera inservible, se informará por correo electrónico. Los correos electrónicos se mantienen actualizados.

Control de registros

| Identificación | Ubicación | Tiempo mínimo de retención | Responsable | Eliminación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Declaración de intereses | B2.2.Uso previsto, MDR SharePoint | 10 años después de que el último dispositivo salió al mercado | TD/PRRC | TD/PRRC |
| Plan de evaluación clínica | Plan de evaluación clínica K1, MDR SharePoint |  |  |  |
| Informe de evaluación clínica | Informe de evaluación clínica K2, MDR SharePoint |  |  |  |
| Protocolo de investigación bibliográfica | K4. Búsqueda bibliográfica, MDR SharePoint |  |  |  |

Distribución del Procedimiento

El personal de los departamentos enumerados en la Sección 3 (Responsabilidades y Departamentos Afectados) deberá recibir una copia de este procedimiento. Además, se entregará la copia controlada n.º 1 al Archivo para su archivo en papel.

Copias controladas que se expedirán:

| No. Copia controlada | Departamentos |
| --- | --- |
| 1 | Archivo |

Anexidades

| NUMERO / REV. | EXTERNO (SÍ / NO) | TÍTULO |
| --- | --- | --- |
| N / A | N / A | N / A |

Documentación relacionada

| Código | TÍTULO |
| --- | --- |
| N / A | N / A |

Capacitación

Esta versión requiere la siguiente formación para los departamentos implicados tal y como se indica en el apartado 3:

| Marcar con una X | Tipo de formación |
| --- | --- |
| ☒ | Teórico (lectura y comprensión del procedimiento) |
| ☐ | Teórico - Práctico |