ANEXO 2_VERSION_03

TITULO DEL ANEXO 2: Informe de CAPA

|  | INFORME DE CAPA | CÓDIGO | Punto ISO 13485 | Punto del informe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AC-045/24 | 7.3 | NC 8 |

| Persona que abre la acción: | Iván Pérez |  |  |  |  |  |  | Departamento |  |  |  | Calidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha detección | 17/04/2024 |  |  |  |  |  |  | Origen |  | Auditoría Fase II Aenor |  |  |
| Descripción del hallazgo | Durante la revisión del proceso de diseño, se verificó: - El procedimiento PNT-026.01 no guarda relación con la realidad del proceso de diseño de la organización - Se han incluido modelos de registros de diseño como anexo que no son los empleados por la organización (por ejemplo: “Requerimientos de Usuario”, “Verificación del diseño”). - Existe terminología empleada que no aplica al diseño del propio producto software (ej apartado 5.6.1 término estándares/reactivos utilizados en el control de calidad) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis de la causa raíz | La falta de comprensión del procedimiento y el desconocimiento del proceso claro que se lleva a cabo dentro de SPIKA en la labor de diseño y desarrollo del producto han resultado en la redacción de un procedimiento que no refleja fielmente la realidad del trabajo en SPIKA. Como resultado de la reciente implantación del sistema y la falta de experiencia del personal implicado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corrección inmediata | Se procederá a redactar una nueva versión del procedimiento, que se adecúe a la realidad de trabajo de SPIKA y cumpla con lo indicado en la norma. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acción correctiva / preventiva | Se procederá a redactar una nueva versión del procedimiento, que se adecúe a la realidad de trabajo de SPIKA y cumpla con lo indicado en la norma. El personal involucrado prestará especial atención previa a la implementación oficial de cualquier procedimiento a la revisión exhaustiva de los documentos. Esta revisión tiene como objetivo garantizar que el contenido del procedimiento refleje de manera precisa la realidad del trabajo en SPIKA y cumpla con los estándares y requisitos establecidos por la norma. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación del impacto de la acción en el producto |  |  |  |  |  |  | Sí (si marca esta casilla explicar abajo) |  |  |  | No |  |
|  | ¿Existe impacto sobre los requisitos reglamentarios? |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☒ |  |
|  | ¿Existe impacto sobre la seguridad y funcionamiento? |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☒ |  |
|  | Evaluacion de impacto: |  |  |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |
| Responsable de la acción | Iván Pérez |  |  |  |  |  |  |  | Departamento |  |  | Calidad |
| Fecha límite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A completar por la persona que abre | Firma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fecha: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A completar por el responsable de calidad: | Firma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fecha: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluación de la eficacia del cambio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿El cambio ha sido implantado satisfactoriamente? |  | ☐ |  | Si |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ☒ |  | No | Observaciones |  |  |  |  |  |  |  |
| Eficacia del cambio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Como aún no hay producto en el mercado, se dará por cerrada cuando el organismo notificado correspondiente otorgue el marcado CE al producto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cierre realizado por: |  |  |  |  |  | Fecha |  |  |  |  |  |  |